Научно-производственное общество

с дополнительной ответственностью

«Фармэк»

Сигнализатор загазованности

ФСТ-05КБ

Паспорт

100162047.035 ПС

Республика Беларусь, Минск

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1 Назначение | 4 |
| 2 Технические данные | 5 |
| 3 Комплектность | 6 |
| 4 Устройство и работа | 7 |
| 5 Порядок установки | 9 |
| 6 Указания мер безопасности | 13 |
| 7 Техническое обслуживание | 14 |
| 8 Транспортирование и хранение | 15 |
| 9 Правила реализации | 15 |
| 10 Свидетельство о приемке | 16 |
| 11 Свидетельство о первичной поверке | 16 |
| 12 Гарантии изготовителя | 16 |
| Методика поверки | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Схема подачи поверочной газовой смеси | 23 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт (далее ПС) предназначен для изучения  сигнализатора загазованности ФСТ-05КБ бытового назначения (далее ФСТ-05КБ) содержит описание прибора, технические характеристики и другие сведения, необходимые для его правильной  эксплуатации.

ФСТ-05КБ -  предназначен   для автоматического непрерывного контроля объемной доли природного газа (метана), объемной доли сжиженного газа (пропана), массовой концентрации угарного газа (оксида углерода) и выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений, закрытия клапана отсечки газа или управления другим исполнительным устройством.

Сигнализаторы загазованности ФСТ-05КБ имеют модификации, отличающиеся напряжением питания:

ФСТ-05КБ-21 – 230 В от сети переменного  тока,

ФСТ-05КБ-22 – 24 В от источника постоянного тока.

ВНИМАНИЕ! В результате совершенствования прибора возможны незначительные конструктивные и схемные изменения, не влияющие на технические характеристики.

1  НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Область применения ФСТ-05КБ  – котельные, жилые, производственные и коммунально-бытовые помещения вне области законодательной метрологии,  не имеющие взрывоопасных зон по ПУЭ.

1.2 ФСТ-05КБ обеспечивает:

– световую и звуковую сигнализацию о превышении пороговой концентрации контролируемого компонента, световую и звуковую сигнализацию о неисправности сенсора, световую сигнализацию наличия питания;

– коммутацию внешней электрической цепи для подключения исполнительных устройств, при помощи реле или кратковременную подачу постоянного напряжения  для управления электромагнитным импульсным клапаном;

– сброс в исходное состояние и переключение в режим тестирования пороговых устройств;

–  отключение сенсоров метана и пропана при газовой перегрузке;

–  измерительная головка по оксиду углерода дополнительно обеспечивает индикацию концентрации метана в воздухе.

Сигнализатор оснащен сигнальным реле для подключения к прибору охранно-пожарной сигнализации.

Способ подачи контролируемой среды на газочувствительный сенсор - диффузионный.

1.3 Рабочие условия  эксплуатации: температура окружающей среды от минус 20 до плюс 50 (С, относительная влажность до 98 %, при температуре 25 (С, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

1.4 По устойчивости к механическим воздействиям ФСТ-05КБ соответствует группе исполнения N1 ГОСТ 12997.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические данные и основные параметры ФСТ-05КБ приведены в таблице  2.1

2.2 Норма средней наработки на отказ с учетом технического обслуживания – не менее 15000 часов.

2.3 Средний срок службы ФСТ-05КБ  не менее 10 лет.

Таблица 2.1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм, не более | 120х80х50 |
| Масса, кг, не более | 0,7 |
| Напряжение питания, В -сетевое напряжение ~230 В, 50 Гц от - постоянное напряжение +24 В от | 207 до 253 18 до 36 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 1,5 |
| Номинальное значение порога срабатывания сигнализации*: 1) при контроле об.доли СН4, % ( в %НКПР) 2) при контроле об.доли С3Н8, % ( в %НКПР) 3) при контроле массовой концентрации СO, мг/м3 | 0,50 (10.0) 0,20 (10,0) 30 |

Продолжение таблицы 2.1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при срабатывании сигнализации, об. %: ( при контроле объемной доли метана; ( при контроле объемной доли пропана. ( при контроле массовой концентрации СO | ( 0,25 ( 0,10 ( 15 |
| Время срабатывания сигнализации с, не более при контроле объемной доли метана, пропана при контроле массовой концентрации СO | 15 60 |
| Время прогрева сек, не более | 30 |
| Характеристики реле сигнализации: - напряжение питания постоянного тока, В, не более; - сопротивление замкнутых контактов, Ом, не более; - ток в состоянии замкнуто, мА, не более. | 60 10 150 |
| *При поставке предусмотрена возможность установки порогов сигнализации в диапазоне от 0 до 5 % СН4, от 0 до 2 % С3Н8, от 30 до 250 мг/м3 СО. |

2.4 При наличии загазованности, ФСТ-05КБ  осуществляет периодическую подачу электрического сигнала  для включения электромагнитного импульсного клапана, а также осуществляет  переключение контактов силового  реле и выдачу напряжения питания  для включения статического электромагнитного клапана. Максимальное напряжение, коммутируемое реле 230 В переменное, ток через контакты не более 3 А.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1Комплект поставки ФСТ-05КБ приведен в таблице 3.1

| Наименование | Количество штук |
| --- | --- |
| Сигнализатор загазованности ФСТ-05КБ | 1 |
| Шнур для подключения клапана | по заказу |
| Шнур питания | 1 |
| Крепежный комплект | 1 |
| Паспорт* | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Клапан с ручным взводом | по заказу |
| *Методика поверки МРБ МП.2360-2013 включена в паспорт |

4  УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Конструктивно ФСТ-05КБ состоит из блока питания (БП) и легкосъемной измерительной головки (ИГ) и клеммной крышки.

Внешний вид ФСТ-05КБ представлен на рисунке 4.1.

4.2. Принцип работы  ИГ  основан на регистрации изменения сопротивления  термокаталитического сенсора при изменении концентрации метана, пропана и  регистрации изменения тока электрохимического  сенсора при измерении концентрации  оксида углерода

4.3. После подачи питания на прибор  загорается зеленый светодиодный индикатор и звучит зуммер,  в течение 1,5 с. ФСТ-05КБ переходит в режим прогрева, не более 30 секунд. В этом режиме происходит мигание зеленого индикатора,  1,5 секунды горит, 0,5 секунд пауза. По истечении времени прогрева прибор переходит в рабочий режим. Свечение индикатора становится непрерывным (цвет - зеленый).

- блок питания;

- измерительная головка;

- клеммная крышка

Рисунок 4.1

4.5. В рабочем режиме ФСТ-05КБ может выдавать следующие виды сигнализации:

1) световой сигнал зеленого цвета о наличии питания и режим работы «норма»;

2) при концентрации газа превышающей установленный порог сигнализации - периодический звуковой  и световой сигнал красного цвета. Длительность  сигнала:

- по метану, пропану (кратковременный, приблизительно 0,2 с);

- по оксиду углерода (длительный, приблизительно 0,7с),

происходит срабатывание клапана и прекращение подачи газа;

3) при уменьшении концентрации газа ниже установленного порога сигнализации прибор переходит в режим индикация срабатывания клапана. В этом режиме происходит

мигание индикатора красного цвета, 0,5 секунды горит, 1,5 секунд пауза, клапан остается закрытым. Выход из данного режима выключение/включение питания или нажатие кнопки ТЕСТ.

4.6. При наличии неисправности ФСТ-05КБ выдает следующие виды сигнализации:

1) при  неисправности газочувствительного элемента выдается световой сигнал оранжевого цвета и звучит зуммер 0,5 секунды сигнал, 4,5 секунды пауза;

2) при  ошибке связи между измерительной головкой и блоком питания выдается световой сигнал оранжевого цвета и звучит зуммер 0,5 секунды сигнал, 2,5 секунды пауза.

4.7. Кнопка ТЕСТ  предназначена для возврата сигнализатора в исходное состояние (режим прогрева), а также перевода  сигнализатора в режим ТЕСТ. В режиме ТЕСТ проверяется работоспособность устройств сигнализации и срабатывание клапана отсечки газа.

1) Для возврата сигнализатора в исходное состояние (режим прогрева) следует нажать и удерживать кнопку около 1 с до включения звукового и светового сигнала зеленого цвета, после чего кнопку следует отпустить.

2) Для перевода прибора в режим ТЕСТ пороговых устройств кнопку следует нажать и удерживать, около 5 с, до включения, а затем  отключения звукового и светового сигнала зеленого цвета, после чего кнопку следует отпустить.

В данном режиме происходит имитация увеличения концентрации от 0 до порога сигнализации. Концентрация нарастает примерно 5 секунд до установленного порога сигнализации - светодиодный индикатор меняет свой цвет:  зеленый... желтый... оранжевый. Далее по п.4.5 (2)

Для возврата сигнализатора в исходное состояние (режим прогрева) нажать кнопку ТЕСТ.

5  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1. Сигнализатор  ФСТ-05КБ предусмотрен для установки в одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домах в помещениях, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование в соответствии с ТПК 45-4.03-267-2012.

5.2. При выборе места установки необходимо соблюдать следующие требования:

1) в помещениях сигнализатор следует устанавливать на вертикальной стене в местах возможной утечки газа (вблизи газовых плит, газовых нагревательных и отопительных приборов, вентилей, клапанов и т.д.);

2) если сигнализатор предназначен для обнаружения повышенной концентрации в воздухе метана, то его необходимо устанавливать над местами возможной утечки газа на расстоянии около 300 мм от потолка;

3) если сигнализатор предназначен для обнаружения повышенной концентрации в воздухе пропан - бутановой смеси, то его необходимо устанавливать ниже мест возможной утечки газа на высоте около 250 мм от пола;

4) если сигнализатор предназначен для обнаружения повышенной концентрации в воздухе оксида углерода, то его необходимо устанавливать на уровне дыхательных путей человека, примерно на высоте 1500 мм от пола;

5) если сигнализатор предназначен для обнаружения повышенной концентрации в воздухе и метана, и оксида углерода, то его необходимо устанавливать над местами возможной утечки газа на расстоянии около 300 мм от потолка;

6) не следует располагать сигнализатор за шкафами и  другими предметами, закрывающими сигнализатор;

7) непосредственно над местами, предназначенными для приготовления пищи и рядом с вытяжными устройствами;

5.3. Рекомендуемые к использованию монтажные провода: для подачи питания и управления клапаном при скрытой проводке –

ВВГ 2х1,5 (ПУНП 2х1,5), при наружной проводке – ШВВП 2х0,5, для подключения слаботочного реле – КСПВ (КСПВГ).

5.4. Порядок установки.

5.4.1. Для крепления ФСТ-05КБ можно применить один из трех способов: 1) крепление на один шуруп, без снятия клеммной крышки (поз.3 рис. 4.1)  и измерительной головки (поз.2 рис. 4.1);   2) крепление на один шуруп, со снятием только клеммной крышки; 3) крепление на два шурупа, со снятием клеммной крышки и измерительной головки.

5.4.2. Способ крепления (1) без снятия крышек применяется, когда ФСТ-05КБ поставляется с установленным шнуром питания, и нет необходимости в подключении исполнительных устройств. Сигнализатор надевается на ввернутый шуруп через верхнее крепежное отверстие с расширением (поз.2 рис. 5.1.).

Рисунок 5.1

5.4.3. Способ крепления (2) со снятием только клеммной крышки применяется, когда необходимо присоединить 	шнур питания или статический клапан к контактам 3,4,5 (см. рис.5.2 и рис.5.3). Последовательность действий следующая:

1)   снять клеммную крышку (поз.3 рис. 4.1); для отсоединения слегка нажать на боковые грани крышки, чтобы защелки вышли из пазов, затем потянуть крышку на себя;

2)   зачистить концы монтажных проводов от изоляции и ввести  их в основание корпуса через соответствующие отверстия; гибкий сетевой шнур зафиксировать стопорной шайбой (поз. 1 рис 5.1), шнур и шайба входят в комплект поставки;

3)   закрепить БП ФСТ-05КБ на вертикальной поверхности; для крепления используются 1 шуруп, крепить через верхнее крепежное отверстие с расширением (поз.2 рис. 5.1.);

4)  подсоединить введенные монтажные провода  к клеммам   блока питания в соответствии рис 5.2 и 5.3;

5)  защелкнуть клеммную крышку.

5.4.4. Способ крепления (3) со снятием клеммной крышки и измерительной головки применяется, когда	 необходимо подключить импульсный клапан к контактам 6,7,8 или присоединить ФСТ-05КБ к прибору охранно-пожарной сигнализации, контакты 9,10 (см. рис.5.2 и рис.5.3). Последовательность действий следующая:

1)   снять клеммную крышку (поз.3 рис. 4.1) и отсоединить измерительную головку (поз.2 рис. 4.1) от БП ФСТ-05КБ; для отсоединения слегка нажать на боковые грани крышек, чтобы защелки вышли из пазов, затем потянуть крышку на себя;

2)   выполнить действия по пункту (2) раздела 5.4.3;

3)   закрепить БП ФСТ-05КБ на вертикальной поверхности; для крепления используются 2 шурупа, расстояние по вертикали между крепежными отверстиями поз.2  и поз.3  указанных на рис. 5.1 составляет 104 мм;

4)   выполнить действия по пунктам (4) и (5) раздела 5.4.3;

5)   присоединить измерительную головку; для этого установить измерительную головку на плоскости основания прибора (поз. 4 рис. 5.1.) и двигать ее к БП ФСТ-05КБ до защелкивания.

Внимание! Для защелкивания измерительной головки не прилагать слишком больших усилий. Возможен загиб контактов, который будет сигнализироваться как ошибка связи между измерительной головкой и блоком питания. При неудаче попытаться ровнее установить измерительную головку и повторить попытку.

5.5.  ФСТ-05КБ,может использоваться со следующими типами клапанов:

– статические нормально закрытые (НЗ) клапаны серии BHxxH или ВНххР (ручной взвод), либо статические нормально открытые (НО) клапаны серии ВФххН производства СП «ТермоБрест» (РБ), либо нормально открытые газовые клапаны с ручным взводом M16/RMO N.A (Италия);

– импульсные клапаны с ручным взводом  КЭГ-9720, КЗГЭМ-У  (РФ), КЭИ-1 (Украина), либо EVRMNA1-OT (Италия).

5.6. Назначение и расположение монтажных клемм БП сигнализатора ФСТ-05КБ приведено на рисунках 5.2 и 5.3.

Рисунок. 5.2   Монтажные клеммы для БП 230 В

Рисунок. 5.3  Монтажные клеммы для БП 24 В

5.7 При возникновении  вопросов по установке и  монтажу, для консультаций следует обращаться на предприятие изготовитель.

6  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 К эксплуатации ФСТ-05КБ допускаются лица, изучившие настоящий паспорт.

6.2 Перед включением прибора следует проверить правильность внешних соединений.

6.3  Категорически запрещается:

- изменять электрическую схему и схему подключения;

- вскрывать, монтировать и демонтировать не отключив         ФСТ-05КБ от сети.

6.4. Нельзя хранить, а тем более, включать прибор в помещениях, где производятся лакокрасочные, клеевые или парфюмерные (в парикмахерских) работы, а также,  вблизи от свежеокрашенных предметов.

Даже кратковременное воздействие вышеназванных факторов приводит к невосстановимой потере чувствительности сенсоров.

6.5 При эксплуатации следует избегать попадания воды, агрессивных паров, а также больших концентраций газов (например, от зажигалки) в газозаборный тракт прибора.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Пользователю в процессе эксплуатации рекомендуется проверять работоспособность (срабатывание сигнализации и срабатывание клапана отсечки) сигнализатора не реже одного раза в течение 60 дней в режиме «тест пороговых устройств».

Категорически запрещается! Проверять работоспособность прибора путем подачи на измерительную головку  метана, пропана  смеси из бытовых газовых зажигалок, баллонов и др.

7.2 Проверка работоспособности (срабатывание сигнализации и клапана отсечки) при  помощи газовой смеси в процессе эксплуатации, проводится организациями обслуживающими газовое оборудование  абонента не реже 1 раза в год смесью (20 ±5) % НКПР для ИГ по метану (пропану) и смесью 50÷100 мг/м3 для ИГ оксида углерода.

7.3 При выпуске из производства и после ремонта ФСТ-05КБ,  должны подвергаться  поверке, проводимой юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу или иными юридическими лицами, аккредитованными для ее осуществления в соответствии с  «Методикой поверки МРБ МП.2360-2013.

7.4 Правила утилизации 
  7.4.1 По истечении срока службы Сигнализатор  должен быть снят с эксплуатации и утилизирован. В противном случае 
изготовитель не гарантирует безопасной эксплуатации. 
   7.4.2 Утилизация заключается в приведении Сигнализатора в состояние, исключающее его повторное использование по назначению, с уничтожением индивидуальных контрольных знаков. Так как Сигнализатор, а также продукты его утилизации не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, утилизация Сигнализатора проводится без принятия специ- 
альных мер защиты окружающей среды и персонала. В случае невозможности утилизации на месте, необходимо обратиться в специализированную организацию.

7.5 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 7.1.

Категорически запрещается эксплуатация неисправного сигнализатора!

Таблица 7.1

| Внешние проявления неисправности | Способы устранения |
| --- | --- |
| Не горит индикатор зеленого цвета о наличии питания и режим работы «норма» | Проверить наличие напряжения в сети, надежность контактов, целостность кабеля |
| Неисправность газочувствительного элемента - световой сигнал оранжевого цвета и звуковой сигнал. | Ремонт в специализированной организвции |
| Ошибка связи между измерительной головкой и блоком питания - световой сигнал оранжевого цвета и звуковой сигнал | Ремонт в специализированной организвции |

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Упакованные ФСТ-05КБ могут транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, в закрытых автомашинах. Условия транспортирования осуществляются по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

8.2 При погрузке, перегрузке и выгрузке ФСТ-05КБ должны соблюдаться меры предосторожности, указанные в виде предупредительных надписей на таре. Расстановка и крепление ФСТ-05КБ в транспортных средствах должны исключать возможность их перемещения.

8.3 ФСТ-05КБ должны храниться на складах в упакованном виде на стеллажах в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

9 ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ 
9.1. При покупке проверьте: 
- комплектность сигнализатора; 
- соответствие обозначения  сигнализатора указанному в паспорте; 
- наличие отметки о приемке изготовителем в паспорте; 
- наличие клейма наклейки и отметки  поверителя   в разделе «Свидетельство о первичной поверке» в паспорте.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сигнализатор загазованности ФСТ-05КБ_____ №___________

соответствует техническим условиям                                               ТУ BY 100162047.035- 2013  и  признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска    _______________________  МП

Подпись лица, ответственного за приемку ____________ Ф.И.О.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ  ПОВЕРКЕ

Сигнализатор загазованности ФСТ-05КБ соответствует требованиям методики поверки МРБ МП.2360-2013

Поверен по:  метану, пропану, оксиду углерода

Дата поверки   ________________________МП

Поверитель     _________________________

Подпись                    Ф.И.О.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие      ФСТ-05КБ требованиям технических условий                                  ТУ BY 100162047.035- 2013   при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Предприятие - изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности ФСТ-05КБ при условии соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной документацией и при наличии настоящего паспорта. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя ФСТ-05КБ   его составных частей не производится и претензии не принимаются.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации  18 месяцев cо дня даты выпуска.

12.4 При отказе в работе или неисправности ФСТ-05КБ в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт.

12.5 Ремонт ФСТ-05КБ в течение гарантийного срока производит предприятие - изготовитель.

12.6 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до введения ФСТ-05КБ в эксплуатацию силами предприятия - изготовителя.

12.7 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при нарушении условий эксплуатации, транспортирования, хранения;

- при механических повреждениях;

- при нарушении пломб или клейм изготовителя.

12.8 Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются в порядке и сроки, установленные Законом Республики Беларусь              “О защите прав потребителей”.

12.9 По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, монтажу ФСТ-05КБ обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:  220013  г. Минск, ул. Кульман, 2, НП ОДО "ФАРМЭК".

Тел/факс +375 17 292 12 81.

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МРБ МП.2360-2013

Настоящая методика поверки распространяются на сигнализатор загазованности ФСТ-05КБ ТУ BY 100162047.035-2013 предназначенный для автоматического непрерывного контроля объемной доли природного газа (метана), объемной доли сжиженного газа (пропана), массовой доли угарного газа (оксида углерода) и выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений, закрытия клапана отсечки газа или управления другим исполнительным устройством.

Сигнализатор загазованности ФСТ-05КБ (далее – ФСТ-05КБ) подлежит обязательной поверке в органах государственной метрологической службы при выпуске из производства и после ремонта.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в	 таблице 1.1.

| Наименование операции | Номер пункта | Обязательность проведения операции при |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 7.1 | Да | Да |
| Опробование | 7.2 | Да | Да |
| Проверку порога срабатывания сигнализации, погрешности срабатывания сигнализации, времени срабатывания сигнализации | 7.3 | Да | Да |

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице 2.1.

2.2 Перечень поверочных газовых смесей (ПГС), необходимых для проведения поверки, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| Наименование операции поверки | Номер пункта | Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки. Обозначение документа на поставку |
| --- | --- | --- |
| Определение метрологических характеристик | 7.3 | ГСО – ПГС СН4 –воздух, С3Н8 – воздух, СО -воздух в баллонах под давлением, ТУ 6-16-2956-92 (таблица 2.2) Секундомер СОС Пр-2-2, кл.3 ТУ 25-1894.003-90 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, 0-0,63 м3/ч ГОСТ 13045-81 Вентиль точной регулировки ВТР, АПИ4.463.002 Трубка поливинилхлоридная (ПВХ), 6х15, ТУ 64-2-286-79 |
| Примечания Все средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке. Допускается использование других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных. |

Таблица 2.2

| Наименование компонента входящего в ПГС | Номинальное значение объемной доли компонента в ПГС и пределы допускаемого отклонения объ. доля, % массовая концентрация, мг/м3 | Пределы абсолютной погрешности аттестации, объемная доля, % | Номер СО по Госреестру |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПГС №1 | ПГС №2 | ПГС №3 |  |  |
| Метан-воздух | Воздух | 0,22 ±0,04 |  | ±0,02 | ГСО РБ 264-11 |
|  |  |  | 0,80 ±0,04 | ±0,04 | ГСО РБ 265-11 |
| Пропан-воздух | Воздух | 0,08 ±0,002 |  | ±0,002 | ПМА Мн 507-2011 |
|  |  |  | 0,32 ±0,03 | ±0,02 | ГСО РБ 645-08 |
| Оксид углерода – воздух | Воздух | 15±1,6 |  | ±0,9 | ГСО 4264-88 |
|  |  |  | 55 ±5 | ±1,9 | ГСО 3844-87 |

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

3.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих удостоверение на право поверки.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Помещения, в которых проводится поверка, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

4.2 При работе с баллонами с поверочными газовыми смесями необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Госгорнадзором 27 ноября 1987 г.

- УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, (С	(20 ( 5)

- относительная влажность воздуха, %	от 30 до 90

-атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

5.2 Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1) средства измерений и ФСТ-05КБ должны предварительно выдерживаться в нерабочем состоянии при температуре окружающего воздуха, указанной в п.5.1 не менее:

- 12 ч при разнице температур воздуха в помещении для поверки и местом, откуда внесен измеритель, более 10 (С;

- 1 ч при разнице температур воздуха в помещении для поверки и местом, откуда внесен измеритель, от 1 до 10 (С;

2) собрана схема проверки ФСТ-05КБ в соответствии с приложением А.

6.2 Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие ФСТ-05КБ следующим требованиям:

- отсутствие внешних повреждений и загрязнений, влияющих на работоспособность;

- соответствие маркировки требованиям нормативной документации;

- четкость надписей на лицевой панели.

7.2 Опробование ФСТ-05КБ проводят следующим образом.

1) Вставить измерительную головку в блок питания и сигнализации ФСТ-05КБ.

2) Включить и прогреть ФСТ-05КБ  в течение 30 с. Через 30 с должен светиться индикатор зеленого цвета.

7.3 Проверку порога срабатывания сигнализации, погрешности срабатывания сигнализации,  времени срабатывания сигнализации   проводить следующим образом:

7.3.1 Собрать  схему подачи поверочной газовой смеси согласно приложению А.

7.3.2 Включить и прогреть ФСТ-05КБ  в течение 30 с. Через

30 с должен светиться индикатор зеленого цвета.

7.3.3 Вентилем точной регулировки установить расход ПГС (0,3 (0,1) л/мин;

7.3.4 Подать на измерительную головку ФСТ-05КБ  ПГС № 1. Не должен измениться вид светового сигнала.

7.3.5 Подать на измерительную головку ФСТ-05КБ  ПГС № 2, одновременно включив секундомер. Через 15 с (для метана и пропана) и через 60 с для оксида углерода  зафиксировать состояние световой и звуковой сигнализации. Не должен измениться вид светового сигнала.

7.3.6 Подать на измерительную головку ФСТ-05КБ  ПГС № 3, одновременно включив секундомер. Через 15 с (для метана и пропана) и через 60 с для оксида углерода должны сработать световая и звуковая сигнализация. Периодический звуковой и световой сигнал красного цвета (длительность приблизительно 0,5 с);

ФСТ-05КБ  считается выдержавшим испытания,  если выполнились  все условия проверки.

### 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляются протоколом.

8.2 При положительных результатах поверки на ФСТ-05КБ и (или) его эксплуатационные документы наносится знак поверки, либо выдается свидетельство о поверке установленной формы (в соответствии с ТКП 8.003-2011).

8.3 ФСТ-05КБ, не удовлетворяющие  требованиям настоящей методики, к применению не допускаются. На них выдают извещение о непригодности с указанием причин по форме

ТКП 8.003-2011. При этом знак поверки подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

Приложение А

(обязательное)

Схема подачи поверочной газовой смеси

1 - баллон с ПГС;

2 - вентиль точной регулировки;

3 - ротаметр;

4 - насадка;

5 – измерительная головка ФСТ-05КБ

6 -  блок питания ФСТ-05КБ

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  ПРИБОРОВ ПРОИЗВОДСТВА   НП ОДО «ФАРМЭК»

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Предприятие-изготовитель НП ОДО «ФАРМЭК» | 220013, г. Минск, ул. Кульман, 2-2, тел.: (017) 292 92 15, (033) 377 84 37, (029) 802 84 51 e-mail: sales@pharmec.net |
| Официальный представитель в РФ ООО «Газ ФАРМЭК» | 107113, г. Москва, ул. Лобачика, 17, тел. +7 (499) 264 55 77; e-mail: info@gaz-farmek.ru |
| ОАО «Ленпромгаз» | 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Мохова, 22Б тел./факс.: (812) 641-51-20 e-mail: shirshova0161@mail.ru |
| ОАО «Новокубанскрайгаз» | 352210, г. Новокубанск, ул. Первомайская,178 Т/ф.: (86195) 3 17 33 |
| ИП Кривовяз | г. Краснодар, посёлок Яблоновский, ул. Восточная, 61/1 тел.: (905)494-93-18 |
| ООО «Промавтоматика» | Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Береговая,2 тел. (34764) 5 40 51 |
| ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» | 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 А, стр.7(на базе ремонтно-наладочного управления) единый телефон: +7 (846) 340-61-61 |
| ОАО «Волгоградгоргаз» | 400131, г. Волгоград, ул. Коммунисти- ческая, 38, тел. 97 15 58; 97 15 42; 93 04 42 |
| АО «Газпром газораспределение Волгоград» | 400005, г.Волгоград, ул.Коммунистическая,38 Тел. (8442) 25-80-55, 8-961-686-27-84 |

| ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Филиал «Подземметаллзащита» участок КИПа | г. Ростов-на-Дону, ул. Иловайская, 3 тел./факс.: (863) 277 44 00; 277 44 06. E-mail: pmz@rostovoblgaz.ru |
| --- | --- |
| АО «Газпром газораспределение Владимир» | г. Владимир, ул.Краснознаменная, 3 тел.: (4922) 42-31-07 E-mail: dima@vladoblgaz.ru |
| Центр «Челябинск АгропромНОПТ» | 454048, г.Челябинск, пр.Ленина,77 Т. (351) 265 55 00, 265 47 72 |
| ФБУ «Тюменский ЦСМ» | 625027, г. Тюмень, ул. Минская, 88 тел. (3452) 22-23-42 , 20-63-50 e-mail: mail@csm72.ru |
| ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" | г. Нижний Новгород, ул. Аксакова, 38 тел. (831) 259-59-47 |
| Кириченко Александр Анатольевич | 299055, г.Севастополь, проспект Генерала Острякова, 172, кв. 160 тел. +7 (978) 031 14 88 e-mail: farmek.crimea@mail.ru |
| АО «Газпром газораспределение Оренбург» | 460022, г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых ,2б Тел. 8 (3532) 341 284, 341 282 e-mail: o012302@oblgaz56.ru |
| ЗАО «Мера» | г. Новосибирск, ул. Державина, 73, офис №8 тел.: (383) 230-30-01, 230-30-02; e-mail: meransk@rambler.ru |
| ООО "Сервисный центр "Ормет" | г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 25, кв. 30 тел. (343)272-02-07 моб.тел. (912) 227-81-54 |
| АО «Газпром газораспределение Майкоп» | 385003, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Апшеронская,4 Тел: (8772) 57-73-55 |