Программа «FP22 Tools» предназначена для контроля работоспособности, настройки параметров и диагностики неисправностей газоанализаторов ФП11.2к, ФП12 и ФП22 и измерителя давления ФД09.

- Порядок работы для настройки блока датчика газоанализатора ФП22.

  - Запустить на персональном компьютере программу «FP22 Tools (ver.3.2)».

  - Включить газоанализатор ФП22, дождаться выхода в режим измерения и подключить к персональному компьютеру с помощью USB кабеля.

  - В диалоговом окне программы «FP22 Tools (ver.3.2)» (рисунок 1) выбрать двойным щелчком мыши подключенный газоанализатор по имени «COMxx», где xx – номер соответствующего порта в системе.

Рисунок 1 – Подключение газоанализатора к персональному компьютеру.

  - После подключения, в диалоговом окне отобразятся вкладки «Конфигурация», «ФП22-М» и «Насос». Программа автоматически перейдет на вкладку «ФП22-М» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Вкладка ФП22-М.

  - На вкладке отображаются:

- формула измеряемого газа и измеренная концентрация;

- параметры настройки на газ;

- состояние обмена данными с блоком датчика, режим работы и сработка пороговых значений;

- график и текущее значение напряжения на термокаталитическом сенсоре (сверху);

- график и текущее значение напряжения на полупроводниковом сенсоре (снизу);

- кнопки управления газовой настройки;

- кнопки включения/отключения сенсоров и насоса.

  - Для подстройки нулевого значения концентрации необходимо нажать кнопку «Подстройка нуля» в поле «Газовая настройка».

  - Для изменения измеряемого компонента необходимо нажать кнопку «Переключение измеряемого газа» в поле «Газовая настройка».

  - Для настройки блока датчика необходимо нажать кнопку «Режим настройки» в поле «Газовая настройка», после чего станут доступны остальные кнопки этого поля (рисунок 3), а на индикаторе газоанализатора отобразится символ «Н».

Рисунок 3 – Режим настройки блока датчика.

  - Подать на вход газоанализатора стандартный образец газовой смеси (далее  – СО) чистый воздух. Вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС.

  - Дождаться стабилизации показаний напряжения на сенсоре и нажать кнопку «Отстрел нуля».

  - Закрыть вентиль точной регулировки и отключить СО от входа газоанализатора.

  - Подать на вход газоанализатора СО необходимой концентрации. Вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС.

  - Записать значение концентрации подаваемой СО в поле «Значение концентрации».

  - Записать необходимые параметры настроек в поля «Пороговое значение 1», «Пороговое значение 2» и «Порог отключения» и нажать кнопку «Записать настройки».

  - Дождаться стабилизации показаний напряжения на сенсоре и нажать кнопку «Отстрел концентрации».

  - Закрыть вентиль точной регулировки и отключить СО от входа газоанализатора.

  - Для выхода из режима настройки необходимо нажать кнопку «Возврат в рабочий режим».

  - Для отображения графика и значения напряжения на полупроводниковом сенсоре необходимо переключить прибор в режим 3 «Комбинированный» или нажать кнопку «Включить ПП сенсор» в поле «Управление сенсорами и насосом».

- Порядок работы для настройки термокаталитического блока датчика газоанализатора ФП11.2к.

  - Запустить на персональном компьютере программу «FP22 Tools (ver.3.2)».

  - Включить газоанализатор ФП11.2к, дождаться выхода в режим измерения и подключить к персональному компьютеру с помощью USB кабеля.

  - В диалоговом окне программы «FP22 Tools (ver.3.2)» (рисунок 1) выбрать двойным щелчком мыши подключенный газоанализатор по имени «COMxx», где xx – номер соответствующего порта в системе.

  - После подключения, в диалоговом окне отобразятся вкладки «Конфигурация», «ФП11.2к-М» и «Насос». Программа автоматически перейдет на вкладку «ФП11.2к -М» (рисунок 4).

Рисунок 4 – Вкладка ФП11.2к-М для термокаталитического сенсора.

  - На вкладке отображаются:

- формула измеряемого газа и измеренная концентрация;

- параметры настройки на газ;

- состояние обмена данными с блоком датчика, режим работы и сработка пороговых значений;

- график и текущее значение напряжения на термокаталитическом сенсоре;

- кнопки управления газовой настройки;

- кнопки включения/отключения сенсора и насоса.

  - Для подстройки нулевого значения концентрации необходимо нажать кнопку «Подстройка нуля» в поле «Газовая настройка».

  - Для изменения измеряемого компонента необходимо нажать кнопку «Переключение измеряемого газа» в поле «Газовая настройка».

  - Для настройки блока датчика необходимо нажать кнопку «Режим настройки» в поле «Газовая настройка», после чего станут доступны остальные кнопки этого поля (рисунок 5), а на индикаторе газоанализатора отобразится символ «Н».

Рисунок 5 – Режим настройки термокаталитического блока датчика.

  - Подать на вход газоанализатора стандартный образец газовой смеси (далее  – СО) чистый воздух. Вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС.

  - Дождаться стабилизации показаний напряжения на сенсоре и нажать кнопку «Отстрел нуля».

  - Закрыть вентиль точной регулировки и отключить СО от входа газоанализатора.

  - Подать на вход газоанализатора СО необходимой концентрации. Вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС.

  - Записать значение концентрации подаваемой СО в поле «Значение концентрации».

  - Записать необходимые параметры настроек в поля «Пороговое значение 1», «Пороговое значение 2» и «Порог отключения» и нажать кнопку «Записать настройки».

  - Дождаться стабилизации показаний напряжения на сенсоре и нажать кнопку «Отстрел концентрации».

  - Закрыть вентиль точной регулировки и отключить СО от входа газоанализатора.

  - Для выхода из режима настройки необходимо нажать кнопку «Возврат в рабочий режим».

- Порядок работы для настройки оптического блока датчика газоанализатора ФП11.2к.

  - Запустить на персональном компьютере программу «FP22 Tools (ver.3.2)».

  - Включить газоанализатор ФП11.2к, дождаться выхода в режим измерения и подключить к персональному компьютеру с помощью USB кабеля.

  - В диалоговом окне программы «FP22 Tools (ver.3.2)» (рисунок 1) выбрать двойным щелчком мыши подключенный газоанализатор по имени «COMxx», где xx – номер соответствующего порта в системе.

  - После подключения, в диалоговом окне отобразятся вкладки «Конфигурация», «ФП11.2к-М» и «Насос». Программа автоматически перейдет на вкладку «ФП11.2к -М» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Вкладка ФП11.2к-М для оптического сенсора.

  - На вкладке отображаются:

- формула измеряемого газа и измеренная концентрация;

- параметры настройки на газ;

- состояние обмена данными с блоком датчика, режим работы и сработка пороговых значений;

- флаги состояния оптического сенсора;

- график и текущее значение напряжения на оптическом сенсоре;

- кнопки управления газовой настройки;

- кнопки включения/отключения сенсора и насоса.

  - Для настройки оптического газового сенсора необходимо дождаться установки флага «Выполнено автообнуление».

  - Для подстройки нулевого значения концентрации необходимо нажать кнопку «Подстройка нуля» в поле «Газовая настройка».

  - Для настройки блока датчика необходимо нажать кнопку «Режим настройки» в поле «Газовая настройка», после чего станут доступны остальные кнопки этого поля (рисунок 7), а на индикаторе газоанализатора отобразится символ «Н».

Рисунок 7 – Режим настройки оптического блока датчика.

  - Подать на вход газоанализатора стандартный образец газовой смеси (далее  – СО) чистый воздух. Вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС.

  - Дождаться стабилизации показаний напряжения на сенсоре и нажать кнопку «Отстрел нуля».

  - Закрыть вентиль точной регулировки и отключить СО от входа газоанализатора.

  - Подать на вход газоанализатора СО необходимой концентрации. Вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС.

  - Записать значение концентрации подаваемой СО в поле «Значение концентрации».

  - Записать необходимые параметры настроек в поля «Пороговое значение 1», «Пороговое значение 2» и «Порог отключения» и нажать кнопку «Записать настройки».

  - Дождаться стабилизации показаний напряжения на сенсоре и нажать кнопку «Отстрел концентрации».

  - Закрыть вентиль точной регулировки и отключить СО от входа газоанализатора.

  - Для диапазона измерения от 5-100% повторить пп.3.12 – 3.16.

  - Для выхода из режима настройки необходимо нажать кнопку «Возврат в рабочий режим».

- Порядок работы для настройки оптического блока датчика газоанализатора ФП12.

  - Запустить на персональном компьютере программу «FP22 Tools (ver.3.2)».

  - Включить газоанализатор ФП12, дождаться выхода в режим измерения и подключить к персональному компьютеру с помощью USB кабеля.

  - В диалоговом окне программы «FP22 Tools (ver.3.2)» (рисунок 1) выбрать двойным щелчком мыши подключенный газоанализатор по имени «COMxx», где xx – номер соответствующего порта в системе.

  - После подключения, в диалоговом окне отобразятся вкладки «Конфигурация», «ФП12-М» и «Насос». Программа автоматически перейдет на вкладку «ФП12 -М» (рисунок 8).

Рисунок 8 – Вкладка ФП12-М для полупроводникового сенсора.

  - На вкладке отображаются:

- формула измеряемого газа;

- настроенное пороговое значение;

- состояние обмена данными с блоком датчика и режим работы;

- график и текущее значение напряжения на полупроводниковом сенсоре;

- кнопки управления газовой настройки;

- кнопки включения/отключения сенсора и насоса.

  - Для изменения измеряемого компонента необходимо нажать кнопку «Переключение измеряемого газа» в поле «Газовая настройка».

  - Для настройки блока датчика необходимо нажать кнопку «Режим настройки» в поле «Газовая настройка», после чего станут доступны остальные кнопки этого поля (рисунок 9), а на индикаторе газоанализатора отобразится символ «Н».

Рисунок 9 – Режим настройки полупроводникового блока датчика.

  - Подать на вход газоанализатора СО необходимой концентрации. Вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС.

  - Дождаться стабилизации показаний напряжения на сенсоре и нажать кнопку «Записать порог».

  - Закрыть вентиль точной регулировки и отключить СО от входа газоанализатора.

  - Для выхода из режима настройки необходимо нажать кнопку «Возврат в рабочий режим».

- Порядок работы для настройки измерителя давления ФД09.

  - Запустить на персональном компьютере программу «FP22 Tools (ver.3.2)».

  - Включить измеритель давления ФД09, дождаться выхода в режим измерения и подключить к персональному компьютеру с помощью USB кабеля.

  - В диалоговом окне программы «FP22 Tools (ver.3.2)» (рисунок 1) выбрать двойным щелчком мыши подключенный измеритель давления по имени «COMxx», где xx – номер соответствующего порта в системе.

  - После подключения, в диалоговом окне отобразятся вкладки «Конфигурация» и «ФД09-М». Программа автоматически перейдет на вкладку «ФД09 -М» (рисунок 10).

Рисунок 10 – Вкладка измерителя давления ФД09.

  - На вкладке отображаются:

- измеренное давление в кПа;

- параметры настройки измерителя давления;

- состояние обмена данными с блоком датчика и режим работы;

- график и текущее значение напряжения на сенсоре давления;

- кнопки управления настройками;

- кнопки включения/отключения сенсора.

  - Для подстройки нулевого значения концентрации необходимо нажать кнопку «Подстройка нуля» в поле «Газовая настройка».

  - Для настройки блока датчика необходимо нажать кнопку «Режим настройки» в поле «Газовая настройка», после чего станут доступны остальные кнопки этого поля (рисунок 11), а на индикаторе газоанализатора отобразится символ «Н».

Рисунок 11 – Режим настройки измерителя давления.

  - Убедиться в отсутствии избыточного давления и нажать кнопку «Отстрел нуля».

  - Подключить к штуцеру «+» источник избыточного давления и установить точное значение давления и нажать кнопку «Отстрел давления».

  - Записать установленное значение в поле «Значение давления» и необходимое предельное давление в поле «Предел измерения» и нажать на кнопку «Записать настройки».

  - Для выхода из режима настройки необходимо нажать кнопку «Возврат в рабочий режим».

- Порядок работы для настройки насоса в газоанализаторах ФП22, ФП12 и ФП11.2к.

  - Запустить на персональном компьютере программу «FP22 Tools (ver.3.2)».

  - Включить газоанализатор, дождаться выхода в режим измерения и подключить к персональному компьютеру с помощью USB кабеля.

  - В диалоговом окне программы «FP22 Tools (ver.3.2)» (рисунок 1) выбрать двойным щелчком мыши подключенный измеритель давления по имени «COMxx», где xx – номер соответствующего порта в системе.

  - После подключения, в диалоговом окне отобразятся вкладки «Конфигурация», соответствующего газоанализатора и «Насос». Переключиться на вкладку «Насос» (рисунок 12).

Рисунок 12 – Вкладка настройка насоса.

  - На вкладке отображаются:

- параметры насоса;

- состояние обмена данными с блоком насоса и режим работы;

- график тока насоса;

- кнопки управления настройками;

- кнопки включения/отключения сенсоров и насоса.

  - Для изменения значений частоты или амплитуды, необходимо нажать соответствующие кнопку в поле «Настройка насоса». Для увеличения значения необходимо нажимать кнопку, расположенные справа от значений, для уменьшения – слева.

  - После изменения значений, необходимо нажать кнопку «Возврат в рабочий режим.

- Порядок работы для проверки функционирования газоанализаторов ФП22, ФП11.2к, ФП12 и измерителя давления ФД09.

  - Запустить на персональном компьютере программу «FP22 Tools (ver.3.2)».

  - Включить газоанализатор или измеритель давления, дождаться выхода в режим измерения и подключить к персональному компьютеру с помощью USB кабеля.

  - В диалоговом окне программы «FP22 Tools (ver.3.2)» (рисунок 1) выбрать двойным щелчком мыши подключенный измеритель давления по имени «COMxx», где xx – номер соответствующего порта в системе.

  - После подключения, в диалоговом окне отобразятся вкладки «Конфигурация», соответствующего газоанализатора и «Насос». Переключиться на вкладку «Конфигурации» (рисунок 13).

Рисунок 13 – Вкладка конфигурации газоанализатора.

  - На вкладке отображаются:

- данные о батарее;

- конфигурация устройства (тип прибора и блока датчика, наличие насоса);

- версия ПО и контрольная сумма;

- кнопки тестирования сигнализаций.

  - Для тестирования световой или звуковой сигнализации, необходимо нажимать соответствующую кнопку.